智能型三相电能表现场校验仪

CJJL-80三相电能表现场校验仪也称为三相多功能用电检查仪，具有同步工频电力参数测量功能，可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表，并自动判别电能表错误接线；适配5A至2000A多种规格的电流钳后，可对电能计量柜的综合误差、电流互感器变比、电能质量（谐波）进行测量。是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。该产品适用电力行业电能计量、防窃电等部门使用，同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路、物业等内部用电管理部门。

一、主要功能及特点

- 7寸TFT真彩色液晶显示器，图形化操作界面，可触摸屏操作，界面显示清晰直观。

- 校验单/三相有功、无功电子式电能表，标准电能表、机械式电能表、机电一体电能表、预付费电能表以及多功能电能表。

- 主副电能表校验：2路脉冲接口可同时校验同一线路的有功、无功电能表。

- 电参数测量：测量单相、三相交流电压、电流、功率、电能、频率、相位、功率因数。

- 图形显示：显示三相电压、电流波形图、电压、电流相位矢量图、谐波直方图。

- 谐波分析：可测量电压/电流31次以下谐波含量、谐波幅值、直方图显示。

- 可选配500A以上电流钳测量低压电能计量装置综合误差，及低压CT变比、角差及极性。

- 自动判别电能表错误接线指出错误接线位置、二次接线图及功率表达式，自动计算更正系数。

- 接线仿真功能可作为培训查线的工具使用，提高现场工作人员的查线技能，仪器在不接入电压、电流信号的情况下，可根据现场数据，得出相应的接线结果。

- 误差曲线记录：显示误差曲线示意图。

- 需量测量：区间式和滑差式需量测量。

- 功率稳定度测量：三种功率稳定度算法。

- 负荷曲线记录及负荷波动监视功能： 电压、电流不平衡记录并自动计算不平衡率。

- PT/CT设置，可将二次数据转换一次数据。

- 矢量计算器，现场计算电压及电流矢量和。

- 内置标准汉字库，采用拼音汉字输入方法输入汉字/字母/数字等存储内容。

- 内置大容量存储器，可存储5000组测量数据。

- 仪器配备USB接口，通过U盘导出测量数据在计算机上对数据进行管理、存储、打印检测报告。

- 仪器配备RS232及485接口，可与计算机联机实现数据上传功能、通过数据软件实时采集数据，并对数据进行管理。仪器485接口，读取多功能电能表（国标645协议）的电能数据。

二、技术指标

- 电压测量

测量范围30V-500V     分辨率0.001V     准确度0.05%  0.1%  0.2%

- 电流测量

端子测量0.05~10A     分辨率0.0001A    准确度0.05%  0.1%  0.2%

5A钳表测量(过载5%In-200%In)           准确度0.2%

可选配50A/100A/500A/1000A电流钳       准确度0.2% 0.5%

    - 有功功率/电能测量

直接测量: 电压30V～500V  电流0.05A～10A     准确度0.05%  0.1%  0.2%

钳表测量: 电压30V～500V  电流5％In～200％In  准确度0.2%

    - 无功功率/电能测量

直接测量: 电压30V～500V  电流0.05A～10A      准确度0.2 %   0.5%

钳表测量: 电压30V～500V  电流5％In～200％In   准确度0.5%

    - 相位测量

测量范围: 0°～359.99°      分辨率0.01°           准确度0.5°

    - 频率测量

测量范围: 45Hz～65Hz     分辨率：0.001Hz       准确度：0.02Hz

新产品简介

    - 功率因数测量

测量范围: -1.0～0～+1.0

    - 电能脉冲

电能脉冲输出 5A  FH=18000000 r/kwh    FL=18000 r/kwh

电能脉冲输入 1～9999999 r/kwh

    - 使用环境

工作温度 -15℃-45℃    工作湿度 ≤±85%RH    无腐蚀性气体

    - 供电电源

PT借电AC80V -480V     功耗 ≤7.5VA

电源适配器供电           市电 AC220V/DC12V

锂电池供电7600mAh     工作时间>8小时

    - 外形尺寸及重量

主机尺寸       275×200×72mm    重量2.15kg

5A电流钳尺寸  162×45×27mm     重量190g    钳口ф8mm

外包装尺寸     425X336X126mm   重量6580g

三、配置明细

- 标准配置明细：

- 主机                     1台

- 5A钳形电流互感器        3只

- U盘（数据管理系统 ）    1个

- 电压/电流测试线          1套

- 多功能光电采样器         1套

- 脉冲输入输出线           2条

- 电源适配器               1个

- 使用说明书               1份

- 出厂检测报告             1份

- 出厂合格证/保修卡        1份

- 安全防水机箱             1个

- 专用工具包               1个

- 选配件明细：（标准报价不含）

  - 100A钳形电流互感器        只

  - 500A钳形电流互感器        只

  - 1000A钳形电流互感器       只

  - VMP02微型打印机          台

  - 备用锂电池                 组

选型说明：

每套主机最多可配置3套钳形电流互感器（含标配1套），每套电流钳之间以额定电流相差4倍为宜！