智能型三相电力参数测试仪

CJZD-60W智能型三相电力参数测试仪具备智能化仪器的特点（测量/存储/查询/输出/打印等功能）具备继电保护及计量二次回路接线检查及用是负荷监控等功能，广泛适用电力行业继电保护、电能计量、防窃电等部门使用，同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路等大型用电企业使用。该设备可作为用电线路电能质量的核查检测工具。

主要用途

该仪器是电力系统电能计量和用电营销部门，可进行二次回路现场检测具有以下用途：

- 自动判别线路正反相序；

- 电力线路多参数测量；

- 判断电度表运行快慢计算更正系数，合理收缴电费；

- 检测低压CT变比及极性，铭牌与实物是否相符；

- 感性和容性电路的判别；

- 可配备大电流钳表做电力线损管理数据采集，实时采集不平衡数据记录；

- 作为漏电流表使用等。

一、主要功能及特点

- 该套设备有交流采集设备和平板掌机组成，交流采集模块采集信号，平板掌机显示；

- 在线测量三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的分相及总和功率，并显示电U-U、U-I、I-I多种相位关系，中文提示正反相序；六角向量图显示；

- 自动判别线路负载特性，检查电力线路二次回路接线；

- 自动判别电能计量二次回路（三相四线及三相三线）接线结果，指出错误位置，显示二次接线图及功率表达式，自动计算更正系数。

- 双电源供电：测量端直接供电和高性能锂电池供电，锂电池供电时仪器可连续工作10小时。

- 平板掌机配备智能APP数据采集专用软件，实时采集现场数据自动绘制曲线图进行数据分析及管理。对现场用电设备进行24小时实时数据采集并监控，检测三相负荷不平衡及负荷波动过程监测，显示电压偏差、三相电压不平衡率及三相电流不平衡率。

- 无线传输及通迅功能：蓝牙无线+智能APP专用软件在安卓平板或手持终端机上实现数据采集、存储、查看、分析。APP系统软件适用性强，适用于所有安卓手机，图形化中文界面、 触摸操作。

- 数据存储量大，存储数据包括电压、电流、相位、功率、功率因数、向量图、二次回路接线图等测试数据。具有数据查询管理功能，对已存储的包括电参数、向量图、接线图等测试数据进行查阅。

- 检测数据可和和上传保存在云空间，后台调度中心可远程异地调取检测数据。

- 基于android系统手持终端的APP应用软件功能更强大，终端掌机可用于调查取证功能(拍照、录像、定位等功能)，现场取证图片及地理位置等数据均可远程云空间读取。

- 软件终身免费远程升级，手持终端掌机SD卡扩充存储，多媒体播放，多种应用程序下载安装，系统功能可随软件升级扩展。

- 交流采集设备体积小，重量轻，防脱落护腕，以防操作人员失手对仪器造成损坏。

三、主要技术指标

| 测量项目 | 量程 | 测量范围 | 最小分辨率 | 误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 100V/200V/500V | 5V～500V | 0.001V | ±0.5%量程 |
| 交流电流 | 1A/5A/10A | 5mA～10A | 0.1mA | ±(0.3%读数+0.2%量程) |
| 相位测量 | 0～360° | 5V～500V 5mA～10A | 0.1° | 1.5mA-10mA 5V-10V ±3.0° |
|  |  |  |  | 10mA-10A 10V-500V ±1.0° |
| 频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
| 功率测量 | 5V～500V / 5mA～10A |  | 0.1W | ±0.5%量程 |
| 工作电源 | 8000mAh/12V锂电池供电、PT端子借电、适配器市电插座供电 |  |  |  |
| 外形尺寸及重量 | 仪器主机：275×200×72mm 重量: 1.8kg 电流钳表：140x40x19（mm） 重量：160g/把 钳口：Φ8mm 便携机箱：423×336×126（mm） 重量: 5.6kg |  |  |  |

四、仪器配置明细

- 标准配置明细：

- 交流采集设备             1台

- 5A钳形电流互感器        3只

- 电压测试线               1套

- 电源适配器               1个

- U盘（管理软件）         1个

- 产品使用说明书           1份

- 产品合格证/保修卡        1份

- 安全防水机箱             1个

- 蓝牙无线+APP专用软件（安卓系统）

- 平板掌机（安卓）

2.  选配件明细（标准报价不含）：

- 备用锂电池                 组

- 20A钳形电流互感器         只

- 100A钳形电流互感器        只

- 500A钳形电流互感器        只

- 1000A钳形电流互感器       只