单相电能表现场校验仪

CJJL-50单相电能表现场校验仪也叫称做单相用电检查仪是专为现场在线检测单相电度表误差而设计的掌上型多功能数字化检测设备。可在现场不断电、不拆线的情况下测量电能、功率、电流、电压、频率、功率因数、相位角及电能表误差。该产品适用电力行业电能计量、防窃电等部门使用，同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路、物业等内部用电管理部门。

一、主要功能及特点

- 采用65X50液晶显示屏，背光显示、界面直观清晰；

- 直接按键操作，简单易学易用；

- 在线测量电力系统电压、电流、功率、功率因素、频率、相位等电参数；

- 在不停电、不改变电能表接线条件下校验各种机械转盘式或电子式单相电能表误差；

- 电能累积功能可考核用电设备某一时间段用电电量，为用电设备节能降耗提供计算依据；

- 不接电压，只接入电流及脉冲信号可根据设定值快速排查集中抄表问题用户；

- 锂电池供电，关闭背光灯时可连续工作18小时，开启背光灯时可连续工作8小时，无需外接电源，具欠电指示；锂电池供电不接电压可单作为钳形电流表使用；

- 配备大电流钳可测量低压CT变比及极性；

- 具有脉冲输出，方便送检；

- 可存储500组检测数据，方便查询存储数据组；

- 仪器内置万年时钟芯片，可准确记录检测时间，以备查询；

- 数据可上传至PC机，由配套的WINDOWS系统软件完成数据浏览、查询、管理并打印报告；

- 超小流线型结构，防脱落腕带设计，手持式，体积小，重量轻；

- 可选配单相负载箱，当被检表未带负载时，可直接输出5A电流，对电能表进行校验；

- 可选配升级CJJL-50，测量21次谐波及波形。

二、主要技术指标

- 电压测量：

测量范围 30V-380V     准确度 0.2%

- 电流测量：

钳形电流互感器  50A     测量范围 1%-120%     准确度 0.2%

选配 5A/20A/100A/500A

- 电能脉冲常数：

电能脉冲输入  1-9999   0-10KHz

电能脉冲输出  5A/20A  3600 imp/kWh    50A/100A   1000 imp/kWh

- 电能/功率测量：

钳形电流互感器 5A/50A   准确度 0.2%

钳形电流互感器 100A     准确度 0.3%

钳形电流互感器 500A     准确度 0.5%

- 频率测量：

测量范围  45-65Hz      准确度 0.02Hz

- 相位测量：

测量范围  0-360度     准确度 1.0度

- 功率因数测量

测量范围: -1.0～0～+1.0

- 工作电源：

锂电池供电  DC3.7V/2000mAh

适配器供电  AC220V/DC5V

- 工作环境：

工作温度  -15-45℃    工作湿度 ≤95%

- 外形尺寸及重量：

主机尺寸       185X85X41mm    重量300g

50A电流钳尺寸 167×49×27mm    重量210g    钳口 ф14mm

外包装尺寸      270×220×165mm  重量2580g

三、配置明细

- 标准配置明细：

- 主机                  1台

- 50A钳形电流互感器    1只

- 电压测试线及线夹      1套

- 光电采样器            1套

- 电能脉冲输入输出线    1条

- 电源适配器            1个

- 管理软件及数据线      1套

- 使用说明书            1份

- 出厂检测报告          1份

- 出厂合格证/保修卡   1份

- 便携包              1个

2.  选配件 ( 标准报价不含)

- 5A钳形电流互感器

- 20A钳形电流互感器

- 100A钳形电流互感器

- 500A钳形电流互感器

- 单相负载箱

说明：每套主机最多可配置2只钳形电流互感器（含标配1只）！